麻醉视频喉镜技术参数

整机参数

显示屏：3.0″TFT

摄像头像素：100万

景深：10-60mm

视场角：60º±15%

光照度：光照度≥150 Lux

分辨率：空间分辨率≥7lp/mm

显示器前后旋转角度：130°±15%

电池：内置可充电电池通用接口充电，通用USB接口充电

温升指标：表面温升不超10℃

多媒体系统：主机内置多媒体系统，可一键实现拍照、录像、存储

内置存储：内存8G，可升级内存

*侧置显示器：显示器侧置设计，有效缩短整机长度，进入口腔更容易

*喉镜片尺寸：可选大成人、成人、儿童、新生儿

*兼容性：主机可选择适配6个尺寸的金属喉镜片和硬管镜

生物相容性：喉镜片采用医用高分子材质，无刺激，无细胞毒性

热插拔：更换操作部无需关机，即插即用

承重：操作手柄一体化，稳定坚固，能承受50N的轴向拉力

安全性：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用

便捷操作：手柄与主机之间的连接方式采用旋转插拔，利于快速插管和临床抢救

功能参数

*自动关机：光感设计，图像静止不动自动关机功能

*低电量续航：具备电量管理功能，低电量续航时间持续1小时

电量显示：具备电量显示及低电量指示功能

智能除雾：镜片前端采用智能温控系统，以实现即时防雾功能，开机即用

正常工作环境

温度：10℃～40℃

湿  度：10%～90%

大气压力：500hpa～1060hpa