
四通道注射工作站技术参数
注射系统技术要求：

1、支持注射器规格： 5ml，10ml，20ml，30ml，50ml/60ml；
2、速率调节范围:

50ml注射器：0.1ml/h～1500ml/h

      30ml注射器: 0.1ml/h～900.0ml/h

      20ml注射器: 0.1ml/h～600.0ml/h

10ml注射器: 0.1ml/h～400.0ml/h

5ml注射器: 0.1ml/h～150.0ml/h
3、速度精度: ≤±2%，机械精度：≤±1%。

4、快速推注速度（bouls）:

50ml注射器： 5ml/h-1500ml/h
30ml注射器： 5ml/h-900ml/h
20ml注射器： 5ml/h-600ml/h
10ml注射器： 5ml/h-400ml/h
5ml注射器： 5.0ml/h-150.0ml/h

5、预置量范围：0.01ml-9999.99ml, 调节步长0.01ml

6、累积量范围：0.01ml-9999.99ml，显示分辨率0.01ml

7、阻塞报警阀值：报警阀值13.3kPa-120kPa之间线性分12档，每档精度为±13.3kPa 。

8 、KVO速率：可选择手动模式和自动模式

手动模式设置范围：0.1-5.0ml/h，默认值：1.0ml/h

自动模式下当设置速率≥10ml/h，KVO速率为1 ml/h；当设置速率<10ml/h，KVO速率为0.5ml/h；
9、残余量报警三种设置模式：

长度模式：残余长度可设置，范围1.0-18.0mm
时间模式：剩余时间可设置，范围1-10min
容量模式：残余容量可设置，范围1.0-5.0ml

10、 历史记录：每个通道可存储不少于2000条历史记录，合计8000条记录。记录中包含以下信息：注射模式、注射速率、报警信息、已注射总量、管路阻塞压力限制阀值、限制量及针筒品牌规格、传感器信息、操作信息等。

★11、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、级联模式、微量模式

12、报警信息：药液残余报警、注射完毕KVO报警、KVO注射完毕报警、管路阻塞报警、未接网电报警、系统电源失效报警、超时无操作报警、针筒规格错误报警、推杆脱落报警、超速报警、电池电压低报警、电池耗尽报警、系统故障报警、延长管脱落报警。

13、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

14、防虹吸功能：注射系统推杆装有抓取针筒杆心的抓扣和触发机器自动停止运行的顶扣，以防止药液在给药暂停期间出现快速注射的虹吸现象。
15、安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上；
16、提示报警：开机后2分钟未运行，则提示报警，避免遗漏操作

★17、内置30种注射器品牌、并具有注射器尺寸自动标定功能。

18、具备四个接口：护士呼叫接口、车载电源接口、网电源接口、RS232接口。
19、报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档。

20、可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式；

21、注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度；
★22、注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射；

★23、延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，并10s报警提示，提高安全性；
24、有通道休眠功能，防止误操作。

25、开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者开机显示速度清零。

26、紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池还可以持续3分钟报警，更安全；
27、低电池报警：电池用完前30分钟时预报警。

28、电池工作时间：﹥4小时@5ml/h。

29、防护类型：Ⅰ类CF型、IP×4

30、设备进液防护等级：IPX4 
31、设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型

32、净重：＜6kg

33、后续可通过增加WIFI模块，组建输液中央监控系统。

★34、一体化完整模具设计方式，有通道休眠功能，防止误操作。
