电动病床(称重)技术参数

1.规格尺寸：

1.1 外形尺寸：全长2185mm±10mm，全宽（含护栏）1010±10mm；

1.2 ▲床尾带延长架床面可伸长至2380mm±5mm；

1.3 ▲延长架配床单架伸出长度195mm±5mm；

1.4 整床重量≥180KG；安全工作负重≥250KG。

2.功能：

2.1 背部升降范围0-65°±2°；

2.2 膝部升降范围0-35°±2°；

2.3 垂直整体升降范围490-890mm±5mm；

2.4 床头尾倾斜0-14°±1°；

2.5 靠背手动CPR紧急复位；

2.6 一键心脏椅位；一键复位；

2.7 背膝联动；

2.8 电动CPR；

2.9 带急停开关；

2.10 带称重功能。

2.11小腿部位档位手动调节0-20°±3°

3.电气控制部分：

3.1 四组电机：整体升降立柱电机两组、背部及膝部电机各一组；

3.2 电机系统采用进口品牌医疗专用电机，静音设计；

3.3 整体升降及倾斜立柱电机各2000N推力，背部及膝部电机各3500N推力；

3.4 配置大功率蓄电池，即使断电也可完成体位动作200次以上；

3.5 ▲控制器：配有手持控制器和床尾护士端操作面板，围栏内外共4片控制面板，外护士端操作器带锁定功能，可锁定手控器，护士端及护栏控制面板，避免误操作；

3.6 整床电气部分防水防尘达到IP54级别，可整床全方位消毒；

3.7 床底配有LED灯柔光照明，方便病人晚起和护士巡视。

3.8 四传感器精确称重系统，数字显示称重数据，精确度≤0.5kg，带离床报警功能，去皮计重等功能。

4．结构：

4.1 整床采用两立柱升降机构，实现垂直升降，ABS防尘底盖含储物空间，使用方便。

4.2 整体床架选用≥40mm×40mm厚≥2.5mm的钢管，框架结构，坐板位置有两条≥50mm×25mm厚≥2.0mm厚的方管支撑，靠背和脚框都是选用≥25mm×25mm,厚≥2.0mm方管支撑，独立框架设计。（提供钢材ROHS检测报告复印件加盖公章）

4.3 床架两侧各设计≥2个活动附件挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；床头床尾共配置≥4个输液架插孔，也可转换为助力支架插孔使用，实现一孔两用，方便简洁不占空间。

4.4 焊接工艺采用进口品牌焊接机器人精密焊接，无气孔，高熔接度，高强度，抗弯折、抗压性强，承重力高，保证产品质量稳定和一致性。（提供机器人现场图片及报关单复印件加盖公章）

4.5 整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等20道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。

4.6 ▲涂料采用的固体粉末需通过SGS检测，涂料不得含有以下有害物质，包括但不限于：铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+，多溴二苯醚PBDE，多溴联苯PBB，邻苯二甲酸二丁酯（DBP），邻苯二甲酸丁苄酯（BBP），邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP），邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）（提供SGS第三方检测报告复印件加盖公章、提供静电喷涂盐雾试验、铅笔硬度试验检测报告）

4.7 床面板采用ABS工程塑料一次成型，材料厚≥2.8mm，床面板正面可承受≥100KG的压力，使用寿命10年以上；床面板分别为靠背板、坐板、大腿板、小腿板共四块盖板组合而成，靠背板尺寸（长X宽）：720×840±0.2mm,坐板尺寸（长X宽）： 295×840±0.2mm，大腿板尺寸（长X宽）：295×840±0.2mm，小腿板尺寸（长X宽）：543×840±0.2mm；床面板共有≥21个预防压疮和通气为一体的减压沉孔，有效预防褥疮，整体设计符合人体工程力学,拆卸方便，容易清洗、消毒，减少交叉感染等；（提供床盖板ABS材质第三方检测报告复印件加盖公章）

4.8 ▲床尾设计有延长架，获得实用性专利设计，用于超高病人及提高病人舒适性。延长架主体部位设计有隐藏式床单架，方便更换床单等衣物时避免交叉感染。延长架采用≥65×35×T2.5mm钢管焊接而成，床单架由4条≥Φ8mm钢棒组成，床单架把手采用浸塑工艺加工而成，美观耐用。（提供病床延长架专利证书复印件加盖公章）

4.9 靠背架下面预制有X光暗盒托盘，可轻松调整X光拍摄位置，病人在床上可拍摄腰部以上各体位X光，减少医护人员的劳动强度。

4.10 靠背板结构采用专利设计，靠背板上升时具备C型后退功能，减少患者背部、腹部压力，无需身体挪动即可实现舒适姿势。

4.11▲尾部床板下设有U型伸缩功能支撑架,配有三档卡槽, 腿部床板升起后可手动调节小腿板高度，实现小腿部位手动档位调节0-20°±2°，满足腿部患者在治疗中高度调节需求，防止静脉曲张；

4.12▲欧式四片式分段护栏，采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品；整体设计符合IEC60601-2-52安全标准，床头侧护栏可随靠背同时动作，保护患者的安全。护栏内外两侧分别配置有按键控制面板，方便患者和医护人员操作，靠背架护栏两外侧有角度显示器，能方便医护人员操作观察；装饰片的标准颜色为浅蓝色，可选配其他颜色；欧式四片式分段护栏采用旋转式阻尼器升降结构（非气弹簧），实现护栏缓降功能，降低护栏升降中的安全风险。

4.13 床头床尾板采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等,插孔内置自动锁扣，与床架连接紧密，推动时不晃动及产生异响，并可实现快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒；（提供床头床尾护栏吹塑板HDPE第三方检测报告复印件加盖公章）

4.14▲床头床尾共配置4个直径≥110mm发泡聚氨酯防撞缓冲轮，一次成型，耐撞击，缓冲轮外形圆滑平顺，有效减缓冲击力。

4.15配置进口品牌四个直径为≥150mm医用静音中控双面脚轮，质量优质，可靠耐用。具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置。刹车踏板采用锌合金精密铸造而成，结构牢靠。

5、每床配置静态防褥疮床垫1张

- 外形尺寸：1970X860X150±10mm，产品重量≥14kg，用户最大重量≥245kg

- 由聚氨酯涂层织物制成，防渗漏，透气，生物相容性好，可多方向拉伸，能在减少与水接触的情况下更强抵抗磨损和肿胀。

- 可用≤80°水机洗，能很快恢复到自然状态，耐磨损。

- 防滑底部设计，防止床垫在床面滑移，维护病人安全

- 床罩经过的测试：拉伸性，撕裂性，破裂性，渗透性，粘附性，可燃性，无毒性，生物相容性，完全按照ISO或BS标准。

- ▲内芯由高性能聚氨酯复合物构成，独特的波状垫，“锁孔剪裁”结构海绵成型，配合高品质的床罩，提供给用户卓越的舒适感，完美的分散压力及降低压力峰值，减低褥疮风险，无需翻转使用。

- ▲外芯高硬度的U型海绵基座，有效的侧壁支持病人移动，稳固的海绵底垫防止床垫见底。

- 替代型，无需再使用额外的床垫。

- 全长舌式遮蔽很好地保护拉链部位，减低液体进入的风险，防止垫芯受污染。

- 床垫不需要翻面或掉转使用，可以最大程度减少人工处理问题。

- 床垫采用无胶合结构，与床面完美贴合，床板升起时，无压迫感。

- 海绵的性能：密度≥37.0-41%，硬度≥170-230Newton外≥/100-140Newton内，抗张强度≥50KPa(Min)，延伸率≥90%，压缩性≥8%(Max), 完全按照ISO或BS标准。

- 所有床垫组件无乳胶。

- 取得CE 认证，防火阻燃第三方测试，无毒性第三方测试。（提供床罩第三方无毒性测试报告复印件加盖公章、提供CE认证复印件加盖公章、提供第三方防火测试认证复印件加盖公章）

6.每床配置床面桌1张

- 外形尺寸：桌面尺寸880mm x 400mm±10mm；安全工作负重≥25KG；高度可升降760-1070mm±10mm；

- 优质低碳钢支架，喷粉表面；

- 配置25±0.1mm厚吹塑面板，颜色可选蓝色或灰色；

- 受压锁紧结构，向上提高桌面板无需扣动控制手柄；

- 直径≥50mm脚轮，灵活安全；

7.每床配置不锈钢可调高度输液架1支，四爪设计，坚固耐用；