电动床技术参数

1、 产品概述


1、产品构成

· 本产品由床体、五个进口丹麦力纳克直流电机、驱动盒、电动刹车机构、触摸键盘和彩色触摸10.2英寸液晶屏构成。

· 产品配备有蓄电池，在无外接交流电源时，产品依然可以工作。

· 可选配手动CPR，，背部拍X光片。

2、产品有四大功能

· 姿态控制功能：

· 背部升降；（起背时背板自延位，屏幕带角度显示）

· 腿部升降；（起腿时屏幕带角度显示）

· 背腿联动

· 垂直升降；（升降时屏幕带高低尺寸显示）

· 正倾斜；（倾斜时屏幕带角度显示）

· 反倾斜；（倾斜时屏幕带角度显示）

· 电动CPR

· 电动中控解刹车

· 离床报警

· 护栏锁定功能

· 姿态管理功能：

· 一键CPR位

· 一键头位

· 一键离床位

· 一键医生检查位

· 一键心脏座椅位

· 一键停止位

· 重量管理功能

· 称重

· 清零

· 忽略变化量

· 保存重量数据

· 删除保存的重量数据

· 监测重量变化功能

设置允许重量变化的范围，显示重量变化的曲线图，超限后系统产生报警，从而提醒医护人员进行处理该事件，防止事故恶化。

  3、产品特点

· 采用触摸键盘取代传统机械按键，如“薄膜开关”、 “按钮”等。解决了传统机械按键的有限使用寿命和力的作用而使按键失效的问题。

· 使用电动刹车取代脚踏刹车，使刹车或者解刹车更加方便，更加省力。

· 具有监测功能，防止事故恶化。

2、 [image: image1.jpg]IR




产品技术参数

1、尺寸参数表

	序号
	类别
	数值

	1
	L1
	2320mm

	2
	L2
	1955mm

	3
	W1
	1040mm

	4
	W2
	900mm

	5
	Hmax1
	1140mm

	6
	Hmax2
	710mm

	7
	Hmin1
	960

	8
	Hmin2
	530

	9
	HT
	10°

	10
	BT
	70°

	11
	LT
	43°

	12
	TT
	30°


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



2、电气参数

最大功率：130W

电源：电压 AC220V或者110V ，频率 50Hz或者60Hz (依据客户需求确定)

输出电压：DC24V

蓄电池：容量 12V1.3AH，
数量 2节


3、重量



床体最大承受重量250kg，重量显示分辨率0.1kg.。


