脑循环功能障碍治疗仪技术参数

治疗仪仪正常工作条件：电源电压：交流电压220V±10%；电源频率：50Hz±1Hz
仪器特点：

★豪华推车，人性化设计，ABS豪华万向台车，移动方便。治疗输出时，显示屏大脑图案侧面会发出信号变化图案，停止时图案消失

★双屏显示操作界面，经颅磁原理和电刺激原理分四块设置，四功能使用方便。

设置的时间范围为0~99分钟，开机时默认20分钟的设定值，可在范围内任意调节。

立体螺旋状电磁头、脉线、磁场、磁疗立体网、眼部可视设计，增加脑部血液循环、提高代谢调节神经系统的康复目的。

治疗帽有六个治疗体组成，分别对应治疗穴位，通过脉线、磁场、电流等综合治疗再配合独家中药耗材，改变皮层神经细胞的膜电位，影响脑内代谢和神经电活动，促进脑循环，加快脑部血液循环、提高代谢、调节神经系统和康复的目的。

采用高档一体化并且具有国家技术的治疗帽，依据人体头部的结构特点，人性化设计，操作简单，佩戴舒适，大小可随头型大小进行上下、左右调节；

★治疗计数功能，方便医院统计治病次数。

★独家重复经颅磁六个磁疗体刺激穴位为主技术，分别针对百汇，左右太阳，耳突，风府风池，阿是穴为辅功能，形成立体感应磁刺激；并可以针对病情需要适当改变刺激部位。符合中医学原理，磁疗帽为两路独立输出。

★采用共振传播渗透原理，独家超长寿命震动功能，是同类产品寿命的五倍以上。

★脑仿生电刺激两路独立输出
★ 肢体刺激有十种刺激方式，各自独立操作，适合不同病人需要，两路独立输出。

四功能合一：

一：重复经颅磁：

a) 磁疗：治疗强度范围3mT-17mT，磁场频率50Hz±30%。

b) 分为强弱2档，弱档3mT-9 mT ，强档10 mT -17 mT ；磁场频率50Hz±30%。

二: 振动功能：
强度四档可调，分别为关、弱、中、强；四档对应的驱动电压脉冲幅度分别为0V、10V、16V、27V。精度±30%。频率四档可调，分别为关、弱、中、强；四档对应的频率分别为0Hz、2Hz、5Hz、10Hz。精度±30%。

三：主极电疗（小脑顶核电刺激）
a) 输出开路时的最大电压峰值不大于200VP—P。

b）★主极：基本频率：23.81Hz、15.87 Hz、15.87 Hz、11.90 Hz。

强度最大时的输出电流峰值Ip-p为40mA±30%；输出频率为独特大脑仿生无序波，主极输出幅度可调0-80。

四：辅极电疗（神经肌肉电刺激）  
辅极基本频率：4KHz±15%。辅极在01～10十种治疗模式下，强度最大时的输出电流峰值Ip-p以72mA±30%，辅极可输出10种不同仿生电流，根据人体失神经轻重选择套餐，辅极输出幅度可调0-90。
