眼科医疗器械技术参数

电脑验光仪技术参数

验光仪参数

    - 球镜：           -25D～+22D（0.12D/0.25D精度）

    - 柱镜：            0D～±10D（0.12D/0.25D精度）

    - 轴向：            0°～180°（1°或5°精度）

    - ▲最小瞳孔直径：    φ2.0mm

角膜曲率模式

    - 角膜曲率半径：   5.00mm～10.00mm（0.01mm精度）

    - 角膜折射率参数： 1.3375

    - 角膜屈光参数：   67.5D～33.75D（0.12D/0.25D精度）

    - 角膜散光：       0D～±10D（0.12D/0.25D精度）

    - 角膜散光轴向：   0°至180°（1°和5°精度）

其他

    - ▲操作方式：8.5英寸彩色触摸屏以及操纵杆两种操纵模式。

    - ▲旋转棱镜测量系统。在瞳孔直径为2mm的情况下仍可保证测量数据的准确和可靠性。

裂隙灯技术参数 类 型; 平行夹角式（伽利略型）. 改变倍率形式; 转鼓式5级变倍. 目 镜; 12.5x. 总倍率及视场; 6x（φ33）、10x（φ22.5）、16x（φ14）、25x（φ8.8）、40x（φ5.5）. 瞳距调节范围; 45mm～75mm. 屈光度调节; －5D～+3D. 裂隙宽度; 0mm～14mm. 裂隙高度; 1mm～14mm连续可调. 裂隙角度; 0°-180°旋转，垂直到水平方向连续可调. 裂隙倾斜; 5°、10°、15°、20°，四档可调. 光斑直径; φ14mm、φ10mm、φ5mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm. 滤色片; 隔热片、减光片、无赤片、钴兰片. 照明灯泡; 12V/30W卤钨灯泡. 最大照度; ≥28万Lx..

含电动升降台

眼压测量仪技术参数

1、眼压测量范围：1mmHg ～ 60mmHg（1mmHg 精度）

★2、测量系统：光和压力双传感系统

3、量程设置：30mmHg、60mmHg

4、工作距离：≧11mm

5、R/L(左/右眼)：自动检测和显示

★6、XYZ三维自动定位，检测结果准确可靠，全自动测量左右眼数据，无需手动切换

7、测量结果：可测量每眼十次和打印每眼三次测量结果

8、打印：内置热敏打印机

9、测量模式：全自动测量 / 手动测量

10、内部固视：绿色 LED

11、对焦：对焦光点在对焦框中自动模式：自动进行眼压测量，手动模式：良好对焦时，对焦框变成完整实框，按开始按钮进行眼压测量

12、错误指示：如果测量信号较弱眼压值会被（）括起来或者显示“ERR”

★13、安全限位钮：可以设置测量头与患者的最近距离

14、安全功能：喷气口与角膜间的距离控制在预设范围内（如11mm）， 当喷气头离角膜太近时停止向前移动

15、移动范围：≧30mm（前后）/90mm(左右)/30mm(垂直)

16、颌托垂直移动：0～65mm,配下颌托

★17、显示方式：10.1寸HDMI彩色LED显示屏，触摸屏

其他器械要求：

- 医用睫毛镊:90/圆头

- 显微眼用手术剪:115×13，弯尖头，圆柄

- 显微无齿镊:115×6，直，平台，标准，扁柄

- 睑板腺按摩镊:圆头，按摩

- 眼用刮匙:125×Ф1.5

- 电耳镜：全长16.3cm，探头直径0.6cm，探头规格2.4mm，3mm，4mm,5mm

7、洗眼壶：直径6.8cm,高10.6cm