高流量呼吸湿化治疗仪技术参数
一，功能特点：
高流量呼吸湿化治疗仪用于有自主呼吸的患者，通过提供高流量、精确氧浓度、加温湿化的气体进行有效的呼吸治疗。通过对吸入气体精准的加温加湿，可以输送37°C、44mgH2O/L最佳温度湿度，提供有效的气道保护策略；对于无创通气患者，有效解决呼吸道对高流量气体不能耐受的问题。患者通过专用的鼻导管系统，在设备输出的持续高流量条件下，可产生持续的气道正压，防止肺泡萎陷，增加功能残气量，减少呼吸功，改善氧合；设备的吸入氧浓度可调节及一体式氧浓度监测功能，可以给患者提供处方氧浓度，避免治疗中病人吸氧浓度过高或过低而可能出现的问题。
二，技术参数
1、温度控制范围≥29℃并≤37℃；温度调节至少包括9个档次。 
2、一体化加温湿化器，湿度输出范围：32–44mg/L。
★3、一体化流量调节，范围：2–80 L/min。                  
★4、4.3寸触摸式液晶屏，尺寸：358×197×165mm
5、流量、温度、氧浓度及工作状态在同一屏幕下同时显示，并显示设定值及实测值。
★6、电磁阀式自动控制氧浓度，一键设定无需手动调节，一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，范围：21%-100%。
7、空/氧混合的氧浓度范围：21%-100%。
8、加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≥90ml、≤280ml，顺应性≤0.4ml/cmH2O；最大工作压力≥80cmH2O，最大峰流量≥180L/min。
★9、 呼吸管路性能：管路内壁光滑，外壁高密度均匀分布螺旋加热丝，螺旋带温度监控。
10、流速自动补偿功能。

★11、可根据临床需求7档调节输出气体湿度。
★12、 设备制造商自产：

大、中、小叁种尺寸成人液态硅胶鼻塞(不含乳胶) 
气管插管\气管切开套管接头
儿童液态硅胶鼻塞
以上可以提供生产证明及注册证信息。
★13、臭氧消毒发生器，可对设备臭氧消毒。
14、机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染。
15、具有以下各种报警功能指示：管路堵塞报警、管路漏气报警，水罐缺水报警，管路未连接好报警，断电报警，内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警、氧浓度高低限报警。
16、响应维护时间2小时，接到维护电话6小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机。
