加热呼吸管路技术参数:

- 产品由基本配件机器接头、加热螺纹管、管路接头、Y型件、转接头、呼吸端机器接头、波纹管、湿化罐组成。

- 外观：加热呼吸管路表面应整洁无黑点，毛边、刮伤、异物、油污、气泡等不良；湿化罐表面无变形、污点、连接处应当平滑，无脱落，拉裂现象。

- 呼吸管路为加热螺纹管，加热丝螺旋贴臂设计。

- 加热呼吸管路长度：1.80±10％m

- 额定流量：120L/min,0.2kPa。

- 顺应性每米：＜10mL/kPa@6kPa。

- 泄漏速率：≤150ml/min@（6±0.3）kPa

- 当最大压力达到8kPa时，泄露速率：≤150ml/min。

- 额定电压23-34V

- 工作温度范围：5℃~40℃。

相对湿度:10%～95%。

大气压:700 hPa ～1060hPa。

- 湿化罐：进气口 22mm、 出气口22mm， 最大水容量：150ml

- 输入功率：55W

- 防电击类型：II类

- 防电击程度：BF型应用部分

- 防护等级：IPX1