| 1 | 容积： | ≥650L |
| --- | --- | --- |
| 2 | ★主体结构： | 环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。 |
| 3 | ★焊接工艺： | 全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。 |
| 4 | 材质： | 内壳304，夹层304 |
| 5 | 设计压力： | -0.1/0.3Mpa |
| 6 | 设计温度： | ≥144℃ |
| 7 | 使用寿命： | ≥10年/20000次灭菌循环 |
| 8 | ★夹套数量： | 环形加强筋结构，环形加强筋个数≥4个。多点进汽，进汽口数量≥4个。 |
| 9 | 主体保温： | 玻璃棉，厚度≥60mm |
| 10 | 门数量： | 双 |
| 11 | 门板材质： | 门板材质同内壳一致 |
| 12 | ★门结构： | 与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个 |
| 13 | 门动力方式： | 电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。 |
| 14 | 安全联锁： | 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 |
| 15 | 双门互锁： | 双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。仅适用于双扉灭菌器 |
| 16 | ★门胶圈 | 圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。 |
| 17 | 管路材质： | 不锈钢卫生级管路，卡箍链接 |
| 18 | 泵： | 单级直连式水环真空泵 |
| 19 | 阀： | 进口品牌气动阀和电磁阀 |
| 20 | 压变： | 进口品牌，响应时间＜4ms |
| 21 | 蒸汽源： | 电热：自产蒸汽 |
| 22 | ★降噪系统： | 带有节水降噪装置 |
| 23 | ★水回收装置： | 带有换热器冷凝水回收系统，节约能源 |
| 24 | ★换热装置： | 板式换热器，换热效率高，使用寿命长 |
| 25 | 压缩气压力检测装置 | 压缩气压力检测装置，若气源低于0.4MPA，自动报警并退出程序 |
| 26 | ★PLC | 外壳：外壳采用金属材质，强度韧性高，抗干扰性强； 网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议； 功耗：≤5W，极低的对外电磁干扰（EMI）； 通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议； 工作温度：工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作； |
| 27 | ★屏 | 系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全； 屏幕颜色：≥64K真彩触摸屏； 屏幕尺寸：≥8.4寸； 分辨率：≥800×600； 容量：不低于32M Flash和64M RAM； 防护等级：前面板不低于 IP 65； 通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯； |
| 28 | 记录方式： | 触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看； 热敏打印机记录：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来。 |
| 29 | 记录内容 | 灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印； 报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在热敏打印纸上打印。 |
| 30 | ★数据保存 | 热敏纸：内置热敏打印机，使用长效热敏纸，在适宜的环境下可保存≥5年； |
| 31 | 权限管理 | 用户分级权限管理 |
| 32 | ★安全保护 | 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 |
| 33 | 程序种类及数量 | 灭菌类程序：≥26套；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套； |
| 34 | ★程序运行时间 | 标准循环:≦55分钟。 |
| 35 | 脉动次数 | 标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。 |
| 36 | 灭菌温度 | 标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。 |
| 37 | 灭菌时间 | 标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。 |
| 38 | 干燥时间 | 干燥时间设定范围：0～9999秒可设。 |
| 39 | 物品装载方式： | 消毒车+搬运车方式装载 |
| 40 | 装载车材质： | SUS304 |
| 41 | 腔体尺寸： | ≥610X910X1180mm |
| 42 | 外形尺寸： | ≤1310X2070X1450mm |