紫外线治疗仪技术参数

1、★紫外辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±3nm。

2、紫外辐照强度

a）紫外辐照强度最大应不大于200 mW/cm2。

b）★★体腔照射器直形紫外线导子，与照射面接触时的紫外辐照强度10mW/cm2；弯形紫外线导子，与照射面接触时的紫外辐照强度5mW/cm2；误差为±20%。

c）★★体表照射器,与照射面距离30mm时的紫外辐照强度≥10mW/cm2；误差为±20%。

d）紫外辐射强度均匀性不超出±25%。

3、功率：≤60VA；

4、★治疗计时范围：1—100秒（步进可调）；

5、★★安全类型：I类B型应用部分；

6、★熔断器：F1A  L250V；

7、工作条件：

环境温度：5℃ ～ 40℃；

相对湿度：≤85%；

大气压力：700hPa～1060hPa；

电源：额定电压～220V ,50Hz；

预热时间  1min 。

8、紫外照射剂量：不大于2J/cm2。

9、非预期紫外辐射

a)在309～314nm波段下，紫外辐射剂量应不大于6.3×10-2J/cm2。

b)在315～400nm波段下，紫外辐射剂量应不大于1.0J/cm2。

10、紫外残留辐射：输出停止3s后，紫外残留辐射应不大于3×10-3J/cm2。

11、治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差±2%。

12、★功能

a）治疗时间预置：开机默认预置治疗时间为10s；

b）工作状态下复位：可在输出状态下进行复位；

c）自动散热：治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达

35℃±5℃时，自动通风散热；

d）治疗结束时有音响提示。

13、主机工作时间：≥4h。

14、主机尺寸：360×310×120mm

15、重量：6KG

16、★★发光体的极性：双热阴极技术。

17、★★注册证适用范围：用于术后伤口、创伤感染、褥疮、扁桃体炎。

18、★★结构及组成：由主机、体表照射器、体腔照射器（配有直形紫外石英玻璃导子、弯形紫外石英玻璃导子）三部分组成。