人体成分分析仪技术参数

- 适用于中国人群人体成分标准，具有国内临床实验基地的医疗机构出具的临床实验报告。（提供国内两家三甲医疗机构的临床实验报告复印件并加盖公章），用以证明此设备适用于中国人群。

- 建立和采用中国人体成分生物电阻抗测量数学模型，能提供相关研究文献、立项文件，论文著作等进行证明

- ★产品测量结果准确可信，应经过双能X线、核磁共振和双标水实验共同校准。

- 测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法）

- ★测试频率：测试频率不低于三个，需包含 50KHZ ，250 KHZ ，500KHZ，最低不低于50KHz，最高不高于500KHz。

- 测试部位：分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行电阻抗测量。

- 电极方法： 8点接触式电极，6通道测量

- 基本指标：体重、去脂体重（FFM）、肌肉量、总水分（TBW）、蛋白质、骨质、脂肪、体脂百分比（PBF）、骨骼肌、体质指数（BMI）、腰臀比（WHR）、健康评分、身体年龄。

- 体型判定：自动判定九种体型（隐形肥胖、肌肉不足、消瘦、脂肪过多、健康匀称、低脂肪、肥胖、超重肌肉、运动员）。

- 身体节段分析：四肢及躯干水分、四肢及躯干脂肪。

- 水肿分析：身体水分率、细胞内液、细胞外液、水肿系数、水分评估

- ★内脏脂肪分析：躯干脂肪总量、内脏脂肪水平

- 体重管理：标准体重、体重控制、脂肪控制量、肌肉控制量

- 肥胖分析：肥胖等级、体脂百分比等级、腰臀比类型

- 营养评估：三大营养素水平、基础代谢率

- 测试软件：提供专用计算机控制人体成分仪软件，支持主控测试、数据监控、批量传输三种使用模式

- 测量年龄范围：7～99岁

- 测量体重范围：10～200Kg

- 测量身高范围：50～200cm

- 评价参考标准：中国人体成分标准，需提供相关证明文件，证明研发生产单位参与进行过基于中国人的大样本数据采集工作，是通过不低于25000条中国人人体成分建立的评价参考标准。

- 操作语言：中文

- ★操作系统：人体成分主机采用WINCE平台开发和运行

- 电阻范围：100-1000Ω

- 额定电流： 500uA

- 输入电源：AC220V，50Hz

- 显示屏： 3.5′320*640 TFT彩色触摸液晶屏

- 输入界面：人体成分单机操作采用全触控方式

- 外部接口： RS-232C （9针）串口，USB typeA/typeB,RJ45(10/100Base-T)以太网口

- 兼容打印机：可直接连接指定型号打印机

- 仪器尺寸： 440(宽)×765(长)×1015(高) : mm

- 仪器重量：净重25Kg

- 测试时间： <30秒

- 操作环境：温度：10-40℃（50～104℉），湿度：30～80％RH

- 保存环境：温度：0-40℃（32～104℉），湿度：30～80％RH

- 品牌和生产基地：国内知名品牌，同时在中国大陆境内生产

- 具备标准及认证：中国医疗器械注册证、医疗ISO-13485认证、CE认证\ISO-9001、IS0-14001、ISO-28001、高新技术企业证书、自主创新产品证书、实用新型专利证书、国家火炬计划证书、重点新产品证书。