竹溪县中医医院牙周治疗仪等报价表

| 产品名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙周治疗仪 | 1台 |  |  |  |
| 根管马达 | 1台 |  |  |  |
| 种植体工具盒 | 1套 |  |  | 与奥齿泰种植体相匹配 |
| 种植机马达 | 1套 |  |  | 卡瓦 |
| 合计 |  |  |  |  |

产品技术要求：

牙周治疗仪技术要求

提供基本的，功能要求：

1. 口腔临床治疗中做牙周治疗，可清除龈上、龈下的牙结石、牙菌斑，达到巩固牙周组织的治疗效果

2、要求配备八套手柄，八套手柄消毒套装盒，交替消毒使用，可高压消毒，经久耐用

2. 自带供水瓶供水，要求 1升及以上的容量，双水路设计，灵活切换，可使用双氧水、洗必泰等医用药液，提高临床治疗效果

3. 智能触控，水尘无忧超大玻璃面板，贴膜、戴手套、水滴覆盖均不影响使用

4. 要求配备钛合金工作尖三套，用于种植体周围炎的治疗，不伤牙骨质及纯钛种植体，弹性高，硬度低于牙釉质，更舒适

5. 常用工作尖规格，配备不低于20枚工作尖

6. 手柄带LED灯，临床操作更方便

7.工作手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压中消毒。

8.工作尖圆形振动轨迹，扩大工作尖与牙面的接触面积，工作尖振幅小，实现无痛治疗，治疗、抛光一起完成

9.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态，机器性能更稳定。

10.防电击程度：Ⅱ类设备

11.高频低振幅，24KHz-42KHz的高频振动能轻易击碎牙石，保证效率。20μm(微米)的振幅仅相当于发丝的1/3，不刺激更柔和

12.椭圆形运动轨迹更柔和，可以分散工作尖与牙齿的撞击力，扩大工作尖与牙面的接触面积，同时具有边洁牙边抛光的功能。

13.配备小推车一个，有线脚踏板一个稳定性高。

根管预备机技术要求

提供基本的，功能要求：

1、必须根管治疗和根管长度测量功能二合一

2、三种操作模式：单独根测、单独机扩、边侧边扩

3、高清超大触屏，反应灵敏，察看清晰

4、临床应用模式：智能巡航和常规模式

5、内置多种当今主流镍钛根管扩大系统（登士柏、VDW、卡瓦等）参数，不需要调节转速和扭力，即选即

用：又有自定义功能，方便用户自建其他品牌扩大系统参数

6、迷你机头，LED光源，方便口内手术

7、根测功能采用多频技术，强防干扰，测量结果不受根管环境影响，测量精准可达98.5%以上

8、弯机头、锉夹线、唇勾可高温高压消毒，有效防止交叉感染

9、大容量可充电锂离子电池，支持无线充电，手柄电池不低于1200MAH,使用时间长

10、防护电击程度分类B型、防护电击类型Ⅱ类

11、镍钛锉类型：1S0 1797-1 TYPE:最长23mm,杆最小适合长度11mm直径2.35mm