血气电解质分析仪等报价单

| 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 配套试剂价格（每人份单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血气电解质分析仪 |  | 2台 |  |  |  |  |
| 化学发光免疫分析仪 |  | 3台 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

血气电解质分析仪参数

1、电极测量方式：采用免维护电极技术，血气项目采用块状电极，电解质项目采用离子选择性电极，电极更换闩锁设计；

2、测量项目：血气电解质等八个参数,pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Hct。

3、计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、TCa、nCa、Rl、THb(c) 等测量项目和计算项目≥25项；

4、定标方式：全自动液体定标，无需钢瓶气体定标，LED背光流路视窗观察窗口；

5、样本量：全血小于等于120uL，毛细管最低采血量小于等于50uL；

6、进样方式：全自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块；

7、内置酸碱平衡自动智能分析系统，样品、试剂预热功能，环境温度：+15℃～+30℃，相对湿度：≤85%；

8、内存：主机可自动储存大于5000份历史样本完整信息，存储容量可扩展；

9、进样器的选择：自动识别注射器和毛细管，不需适配器；

10、分析时间20个样本/小时；

11、采样针内、外壁自动清洗；

*12、有人体红外探测功能；内置不间断电源，断电后满足不低于1小时以上的工作时间；

*13、须配套血气质控；

*14、样品恒温 37±0.2℃

*15、仪器具有远程诊断模块，能实时了解使用运行状态。

全自动化学发光免疫分析仪技术参数

分析原理：磁微粒固相载体，酶促化学发光；

屏幕显示器：≥15.6英寸彩色触摸屏；

输入电压与频率:110-240V～,50-60Hz；

输入功率:1000 VA；

首次出结果时间:≤12min；

分析通量:测试速度最大可达到200项/小时；

检测模式:一步法，两步法一次分离，两步法两次分离；

样本类型:人体的血清、血浆、全血、尿液、脑脊液；

样本管理:具有通过人机对话指令完成常规样本申请、批处理样本申请的功能，具有快捷 急诊、自动稀释、样本重测功能；

试剂耗材管理:具有试剂耗材设置，试剂耗材及固体废弃物状态查看、试剂效期管理、射频自动识别试剂信息的功能；

测试管理:具有开始测试、在线试剂耗材装载、暂停未启动的测试、紧急停止功能，具有液面检测功能、样本试剂针防撞功能、堵针检测功能，具有扫描样本的功能；

维护功能:具有维护功能，支持定时自动维护功能、定期维护；

上样本方式:钢针自动加样; 样本位数量: 样本位个数为60个(6X10); 试剂位数量:25个；反应杯数量：500个。