中低频治疗仪等技术参数

| 产品名称 | 中低频治疗仪 |
| --- | --- |
| 产品型号 |  |
| 电 源 | AC 220V 50Hz |
| 输入功率 | 不大于 40VA |
| 工作制式 | 连续运行 |
| 频 率 | 基波：2900Hz,允差±10%; 脉冲宽度：172us,允差±10% 调制波: 0～120Hz，允差±5% |
| 输出电流 | 设备在基准负载 500Ω负载时，最大输出电流有效值 <100mA（r.m.s） |
|  | 输出电流稳定度: 不同负载下的输出电流变化率<10% |
| 输出电压 | 最大输出电压有效值：<40V |
| 输出幅度 | 设备在基准负载 500Ω负载下，有 80 等级可调，最大输出幅值：42V±10%； |
|  | 调幅度：设备在基准负载 500Ω负载时，连续在 0%—100%的调幅度范围内可调， 调幅度允差±5%。 |
| 直流分量 | 零 |
| 加 热 | 加热温度间断控制，表面接触最高温度≤48℃ |
|  | 默认的工作温度：43℃±3℃ |
|  | 有效加热区域为加热极板中心 95×65mm 的黑色长方形硅胶区域内。 |
|  | 稳态时间<10 min |
| 熔断器规格 | T3AL250VAC |
| 安全分类 |  |
| BF 型应用部分 |  |
| 主机使用期限 | 5 年 |
| 使用环境 | 温度范围为+5℃～+40℃，相对湿度不大于 80%,大气压强范围为 700hPa～ 1060hPa。(远离微波 3 米外) |
| 贮存环境 | 仪器应存放在无腐蚀性气体和通风良好、清洁的室内，环境温度范围-20℃～ 50℃；相对湿度 10%～90%；大气压力范围 500hPa～1060hPa。 |
| 运输条件 | 运输时应避免雨雪淋溅和机械碰撞及腐蚀性气体和物质，环境温度范围-20℃～ 50℃；相对湿度 10%～90%；大气压力范围 500hPa～1060hPa。 |

空气压力治疗仪技术参数

预防治疗：

1、抗栓模式，适用于防止下肢静脉血栓形成。

2、※水肿模式，适用于兼有严重水肿病人，如淋巴水肿，从近心端做离心性的向心挤压，驱动组织液向躯干方向逐级回流，进入中心循环系统，达到治疗水肿的目的。

3、按摩模式，适用于老年病人及虚弱病人，卒中患者。

4、康复组合模式，适用于内外科床旁康复治疗。

5、※有临床试验报告，参数、模式、压力以及安全性、有效性，均得到临床验证。

6、※治疗模式具有国家发明专利。

7、对肢体施加序贯、梯度、圆周压力，防止静脉或淋巴逆流，预防静脉瓣损伤，保证血液的单向回流，快速回流。

功能：

1、双路八腔便携设计，可悬挂床头，更加注重细节，更加轻便。

2、※主机有实时压力检测及提示功能。

3、※可关闭某腔以跳过伤口或脆弱部位。

4、工作时间1~99分钟可调或连续运行，步长精确到1分钟可调。

5、※压力0~200mmHg可调，调节步长为1mmHg。

6、工作时噪声不超过50dB。

7、开机自检功能，同时伴有语音提示。

8、 ※实时显示运营时间、加压部位、压力值、治疗模式等

配件：

1、可选配足+腿部、足部、小腿部、小腿+大腿套筒，适合手术、ICU患者。

2、※可选配水肿专用套筒，各种部位，叠加套筒。

3、※可选配梯度减压8腔叠加套筒。

4、套筒采用环保TPU材质，5层高频熔接工艺。

5、※肢体套筒均为梯度、圆周、连续压力设计。

6、※套筒足部三角区设计，使用舒适，消除了一直以来存在的挤脚痛感。

安全：

1、※更高安全标准，双压力传感器，安全备份，互相校准，超压可自动放气，避免医疗失误。

2、整体设计，从结构上防止滴液渗入，表面顺滑，尽量减少接缝，方便擦拭消毒、控制感染。

3、※智能报警，自诊断功能，过压、漏气、管路脱落、空接状态等安全检测，声光报警。

4、电磁兼容，稳定运行的同时，不会干扰同区其他医疗设备的使用。

质量：

1、内外部抗摔结构设计，牢固度提升4倍，1米桌面跌落，照常运行。

2、肢体套筒均为医用级TPU材料，通过5万次疲劳试验。

3、※气泵不低于3万小时寿命设计，保用5年。

4、开关电源，稳定，抗干扰能力强，节能。

5、主机耐用设计，高标原件，质量久经考验。

资质：

1、ISO13485认证。2、产品全性能检验报告。

3、产品EMC检验报告。4、专项性能检验报告。