竹溪县中医医院精神科物理治疗器械报价清单

| 名称 | 技术要求 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电针治疗仪 | 6路输出 | 20台 |  |  |  |
| 红外光灸疗机 | 双治疗头 | 2台 |  |  | 技术要求见后 |
| 特定电磁波治疗仪 | 双治疗头 | 10台 |  |  |  |
| 中频治疗仪 |  | 4台 |  |  | 技术要求见后 |
| 艾灸箱 |  | 5个 |  |  |  |
| PT凳 |  | 10个 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

红外光灸疗机技术参数

1、电源：AC 220V，频率：50Hz。

2、额定输入功率：1500VA。

3、主机外形尺寸（长宽高）：455×405×980mm，允差±10%。

4、输出通道：双通道。

5、支架高度调节范围：460～1400mm，允差±30mm。

6、显示方式：数码管显示。

●7、治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落。

8、艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。

9、红外光波长范围：580nm～1050nm。

10、输出光功率：最大10W，允差±2W。

11、光疗档位：1～3档可调。

12、光疗频率：on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz共6档。

13、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。

14、工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s。

15、具有两路独立的温度保护装置。

●16、红光和艾灸可单独或同时使用。

17、具备防倾倒保护功能。

18、无烟灸疗，自动控温，环保高效。

电脑中频治疗仪技术参数

1、外形尺寸（长宽高）：380×310×120mm。

▲2、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。

3、中频频率：2kHz～10kHz，单一频率允差±10%。

4、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。

5、中频载波波形：双向方波。

6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

8、脉宽：50μs～250μs，允差±10%。

9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

10、干扰电性能：工作频率：4kHz，允差±10%；调制频率：0.125Hz，允差±10%；差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值；调幅度：0%、100%，允差±5%。

11、操作显示：7英寸液晶显示屏，按键调节。

▲12、处方：60个固定处方。

13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

15、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

16、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

17、治疗时间：每个处方治疗时间为20min、30min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。