电动骨动力系统技术参数

| 序号 | 技术指标名称 | 技术指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主机部分 |  |  |
| 1 | 电源控制器 | 选用第三代智能控制系统，柔性启动，匀速平稳，刹车即停。运行功率恒定，不会因为阻力增大而衰减，LED数字图形显示，实时记录主机工作状态，微电脑电路程序控制，工作状态双模式选择，有强力高速模式和高速平稳模式，可根据用途自由切换。动力输出选择，正向反向选择。 | 1台 |
| ★2 | 动力马达 | - 全封闭稀土马达，防止交叉感染。启动扭矩强＞1600mN.m，运行转速高＞60000rpm，长时间运行不发热，温升＜15°，在负载情况下，转速衰减＜5%，不丢转、噪音＜65dB - 微型马达流线型设计，手感舒适，可实现笔式操作，一个马达完成钻、铣、磨、锯多个功能，直径＜24mm - 马达直接驱动工作头，无功率丢失 | 1支 |
| 3 | 脚踏开关 | - 控制方式：无极调速、转速可按要求设定。 - 停机有刹车即停功能，无惯性。 | 1支 |
| 4 | 电源电压 | 220V±10% 50Hz±2% |  |
| 5 | 功率 | 200W |  |
| 6 | 供电方式 | 交流电供电，柔性线缆可任意弯曲 |  |
| ★7 | 安装方式 | 1.马达与工作手柄安装为滚簧四维锁紧结构，方便快捷，连接可靠。 2.磨钻手柄与刀头安装为滚簧推拉结构，方便快捷，安全可靠。（非抱紧式，不会因为阻力增大而刀具脱落） 3.刀头具有快装接口（非抱紧式），方便安装。 |  |
| 8 | 体积 | 体积小，重量轻，扭矩大，切削速度快，既可用于磨钻又可用于开颅钻、开颅铣。 |  |
| 9 | 消毒方式 | 工作手柄、马达及连线可耐132度高温高压消毒 |  |
| 10 | 最高转速 | ≥60000rpm |  |
| 11 | 速度调节 | 无极调速 |  |
| 12 | 最高扭矩 | ≥1600mN.m |  |
|  | 工作头部分 |  |  |
| 13 | 增力器 | 扭矩≥1600 mN.m | 1支 |
| ★14 | 开颅钻头 | 直径：φ11mm 转速：≥1500rpm 切割量≥800mm³/s 三齿设计：打透颅骨后，保留小骨片，在硬膜和钻头之间形成保护。安全自停触发结构，在钻透颅骨瞬间使钻头离合器与传动杆分离。 | 1支 |
| ★15 | 开颅钻头 | 直径：φ9mm 转速：≥1500rpm 切割量≥800mm³/s 三齿设计：打透颅骨后，保留小骨片，在硬膜和钻头之间形成保护。安全自停触发结构，在钻透颅骨瞬间使钻头离合器与传动杆分离。 | 1支 |
| ★16 | 开颅铣 | 直径：直径：φ2.35mm 转速：≥60000rpm 切割量≥5mm³/s 螺旋状铣刀，切削速度快，小角度转弯，不易折断，避免骨屑滞留槽内 | 1支 |
| ★17 | 弯磨钻 | 长度：L142mm，转速≥60000 rpm，切割量≥5mm3/s，20度弯曲，刃具安装为推拉接口，快捷可靠，（非抱紧式，不会因为阻力增大而刀具脱落）加长超细手柄可用于经蝶垂体瘤等深部手术应用 | 1支 |
| 18 | 切削头 | 直径φ1mm,φ2mm,φ3mm,φ4mm,φ5mm | 2支 |
| 19 | 金钢砂磨头 | 直径φ1mm,φ2mm,φ3mm,φ4mm,φ5mm | 3支 |
| 20 | 铣刀头 |  | 2支 |