转运床技术参数(一)

基本功能：

※1、该产品取得CE或者FDA认证，证明其产品的质量可靠性。

※2.国内知名企业取得ISO13485、ISO14001、ISO9001、ISO45001等认证。

※3.采用电泳+粉末喷涂，并具有一定抗菌性，可有效抑制大肠杆菌和葡萄球菌，并提供喷涂检测和抗菌检测报告。

4、规格：全长1930mm，全宽663mm，高低升降510—850mm，背部升降0—70°。

5、安全工作载荷170KG，最大静载荷340KG.

6、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。

7、高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。

8、床板：PP树脂成型制品。

9、框架：采用优质钢材焊接加工制成。

※10、护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度300mm，患者更安全，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。

11、护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。

※12.护栏每一边都由五个压铸铝组装而成，由11个不锈钢铆钉铆接而成强度好外观美观。铝压铸一体成型护栏支架，强度更高，人性化，外观更好。

13、脚轮：中控锁双面防缠绕功能脚轮，防止头发等杂物进入脚轮内部而造成推行故障，内部钢支架，双轴承筒状结构，载重量大，防撞防侧立效果强，四个直径150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

14、中控刹车连动杆采用一体化圆管成型，保证更高的强度。

※15、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；未使用时，即不在直行状态（踏杆离地高度150mm,第五轮离地高度≥30mm具备更好的过坎能力），使用时向上抬起，可克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。第五轮有弹簧减震机构，可以更好地通过颠簸路面。

16、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg。

17、输液架收藏架，固定收藏输液架，用氩弧焊焊接，焊缝小而且美观，收藏架内有塑料套管防止输液架与收藏管碰撞。

18、氧气瓶搁架，可放置最大7升的氧气瓶并且可以进行旋转，不用时可以收纳在床体下方，使用时可以旋转出来。

19、转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。

20、床侧边有两组共6个不锈钢金属挂钩，用不锈钢铆钉进行铆接固定，强度更好更美观。

二、智能称重显示系统

1称重系统采用内外框架式结构，强度高、稳定性好，称重变差小。传感器采用4个量程为500kg高精度拉（压）力传感器（4个合计2000kg），量称范围大，抗过载能力高，稳定性好。

2控制模块布置在台车下侧，远离病人人体，电磁幅射及干扰对病人影响较小，显示屏采用了OLED128*32 规格的高清显示屏，布置在脚侧，方便读取称重数据和操作。

3整床称重测量范围0-170kg(与床的承载保持一致，实际称重能力远大于170kg)，整体称重精度为±0.2kg; 在床的不同位置（前后左右上下）称重显示精度偏差不大于0.5kg。

*4、具备:公斤/英镑转换、数据保存、数据查看、离床报警、数据保持包含剔除杂物的功能，方便病患透析后对体重的检测。

配置清单：

1、床本体1台；2、一体式护栏 2片；3、双面脚轮4只；4、中控锁定踏板  4套；

5、中心第五轮     1套；6、整体升降摇杆1套；7、背部升降气压弹簧   1套；

8、大型底部托盘   1块；9、输液架 1根；10、标准输液架插孔   4个；

11、氧气瓶挂架     1个；12、转运床垫     1张；13、智能称重系统   1套；

14、液晶显示屏显示器  1个。

转运车技术参数（二）

本产品由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车；
●产品配备床垫、盐水架。
●1.床面靠背部分可折起角度0～60°±5°；
●2.车体高低调整范围：535-835（mm）
●3.床面尺寸：1920*640（mm）
●4.床体配带氧气瓶架及锁紧开关；
●5.抢救车采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置；

6.采用进口PE材料，液压助理系统，升降采用丝杆升降系统。并采用国际先进的中控刹车系统，中间使用了导向轮装置使车体行驶稳定、可靠、轻巧。ABS气动护栏升降设计，方便病人。气动背部升降，床架下配有安放氧气瓶装置。

治疗车技术参数

规格：610*405*930mm
1、整体采用厚度1.0mm优质冷轧钢板制作，ABS台面，台面易清洗，耐腐蚀；
2、双立柱结构车身，立柱采用φ32*1.2mm优质圆管，移动安全，结构稳固；
3、台面安装Φ12mm不锈钢三面围栏，精致美观，牢固可靠；
4、双抽屉，抽屉把手采用全塑扣手，抽屉内置防滑垫；
5、立柱右侧配有2个方形双色垃圾桶，可分类置放垃圾；右上侧置放有一个白色分类侧挂盒；左侧下方置放一个304不锈钢置放筐，不生锈，不掉色；
6、立柱底部有三侧不锈钢围栏，防止物品掉落；
7、车体有防撞角，更安全保护车体，精致美观;
8、底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大，选用优质品牌脚轮;