无创呼吸机技术参数

一、适用范围：

供患有睡眠呼吸暂停、低通气综合征的成人患者在医院或家庭中进行双水平无创通气治疗用。

二、主要功能：

1、可根据病人需要提供不同的治疗方案，从CPAP到S、T、S/T 、VGPS五种模式。

2、吸气流速可调（最快200ms）。

3、触发灵敏度可调。

*4、实时监测与记录血氧饱和度情况。

5、报警功能。

6、记录功能（8G内存卡）。

7、自动漏气补偿可达60LPM。

三、关键技术参数：

1、工作模式：CPAP，S，T，ST，VGPS。

2、通气参数：

2.1吸气压力：4-25 cmH2O（间隔0.5 cm H2O）

2.2 呼气压力：4-23 cmH2O（间隔0.5 cm H2O）

2.3 治疗压力：4-20 cmH2O（CPAP模式下，间隔0.5 cm H2O）

2.4 延时升压：0-45分钟（间隔5分钟）

2.5 呼吸频率：5-50次/分（间隔1bpm）

2.6 吸呼比：10-70%（间隔1%，最长吸气时间4秒）

2.7 上升时间：1-5档（间隔1档，最快200ms）

2.8 吸气灵敏度：1-5档（间隔1档，1档快，5档慢）

2.9 呼气灵敏度：1-5档（间隔1档，1档快，5档慢）

2.10 潮气量：50-1500ml（VGPS模式下，间隔50ml）

3、VGPS（容量保障压力支持）模式：

3.1 最大IPAP值：EPAP-IPAPmax

3.2 最小IPAP值：IPAPmin-25 cmH2O

3.3 目标潮气量：50-1500ml

4、监测参数：

4.1 当前模式：CPAP，S，T，ST，VGPS

4.2 吸气压力: 4-25 cmH2O

4.3 呼气压力: 4-23 cmH2O

4.4 呼吸频率：5-50次/分

4.5 吸呼比：10-70%

4.6 漏气量：0-100lpm

4.7 潮气量：50-1500ml

4.8 分钟通气量：0-99lpm

4.9 血氧饱和度：70-100%

4.10 脉率：25-250bpm

4.11 湿化器档位：0-6档

5、 报警项目：

5.1 高压报警：开/关闭

5.2 低分钟通气量报警：关闭、0-99lpm

5.3 漏气报警：开/关闭

5.4 断电报警：开/关闭

5.5 窒息报警：关闭、10-40秒（间隔5秒）

5.6 低潮气量报警：关闭、设定值

5.7 机器故障：ERROR

6、规格：

6.1 尺寸：270mm*138*100mm

6.2 重量：1780g

6.3 使用温度：5-35℃

6.4 相对湿度：10%-90%

6.5 电源： 输入为AC 100-240V，50-60Hz，1.8A Max；输出：DC 24V，3.33A。