| 项目 | 技术参数要求 | 应标参数 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | 提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准 |  |  |  |
|  | 阳极热容量：3.5 MHU |  |  |  |
| - * | 管套热容量≥3.5 MHU |  |  |  |
|  | 焦点数量：≥两个 |  |  |  |
| - * | 焦点尺寸（IEC 60336:2005）：小焦点≤0.8mm*0.5mm； |  |  |  |
| - * | 焦点尺寸（IEC 60336:2005）：大焦点≤1.1mm*1.0mm |  |  |  |
|  | 焦点最大功率要求≥42KW |  |  |  |
| - * | 焦点最大功率可持续时间要求≥10S |  |  |  |
|  | 球管最大额定电压≥140KV |  |  |  |
| - * | 球管最大耐受电压≥180KV |  |  |  |
| - * | 阳极最大散热率≥800KHU/MIN |  |  |  |
|  | 阳极靶面角度：7度 |  |  |  |
| - * | 最小阳极转速：8400RPM （以DATASHEET技术白皮书为准） |  |  |  |
| - * | 球管有内置铜滤片 |  |  |  |
| - * | 球管最小总过滤≥3.5mm铝当量 |  |  |  |
| - * | 投标人在我省有长期稳定的服务机构，且在临省有不少于两个长期稳定服务机构，以保证服务质量。 |  |  |  |
|  | 投标人须能够提供合法报关单，以证明其球管来源渠道。 |  |  |  |
|  | 投标人注册资金需至少100万人民币 |  |  |  |
|  | 提供经年检有效地营业执照，且经营范围必须要包含有CT整机的维修 |  |  |  |
| - * | 投标人在国内拥有专业的技术支持团队超过10年，在我省内服务机构需配备有至少5名全职的、CT原厂认证合格的工程师，需提供当年有效期内的CT原厂资质证明. |  |  |  |
| - * | 投标人需提供医疗器械维修ISO9001及ISO13485认证证书 |  |  |  |
| - * | 提供CT原厂的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统，提前预知CT整机及球管的问题，帮医院提早做计划，无计划外停机。 |  |  |  |
| - * | 提供基于宽带接入的、可动态远程监测标的设备温湿度实时曲线的软件及硬件,具备对标的设备的电气环境进行24小时实时监测能力 |  |  |  |
| - * | 显示标的设备的24小时实时动态的球管异常打火次数，球管使用量等 |  |  |  |
| - * | 维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障 |  |  |  |
| - * | 提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。 |  |  |  |
| - * | 投标人有全职的原厂认证合格的GE CT临床应用培训人员，提供姓名。并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持（费用另计）。 |  |  |  |
| - * | 投标人必须具备400客户服务专线电话，全年365天开通， 并设有不少于10人以上专人接听，每天开通服务时间不少于12小时。 |  |  |  |
| - * | 投标人须提供更换球管使用的特殊精密专业工具列表，并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。 |  |  |  |
| 标注： | 以上条款中*号项目为关键条款，如有不符将废标，其他非*号项目为一般条款，一条不符将在投标价的基础上上浮2%作为评标价，依此类推，但最多不可超过5项不符，否则废标。若一个条款“优于”则将在其投标价的基础上下浮2%作为评标价，依此类推。 |  |  |  |