透析中心病床等报价清单及技术参数

| 序号 | 物品名称 | 品牌型号 | 申购数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床 |  | 18 |  |  |
| 2 | 护理桌 |  | 18 |  |  |
| 3 | 除颤仪 |  | 1 |  |  |
| 4 | 轮椅秤 |  | 1 |  |  |
| 5 | 全自动血压仪 |  | 1 |  |  |
| 6 | 治疗车 |  | 7 |  |  |
| 7 | 小推车 |  | 1 |  |  |
| 8 | 大推车 |  | 1 |  |  |
| 9 | 双层带围栏推车 |  | 1 |  |  |
| 10 | 抢救车 |  | 2 |  |  |
| 11 | 转运平车 |  | 1 |  |  |
| 12 | 输液泵 |  | 2 |  |  |
| 13 | 微量泵 |  | 2 |  |  |
| 14 | 等离子空气消毒机 |  | 12 |  |  |
| 15 | 护理车 |  | 2 |  |  |
| 16 | 垃圾桶推运车 |  | 11 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

病床参数

外型尺寸：长：1950-2000mm内； 宽：900mm；高：500mm；

配置：1.ABS床头、床尾1对 2. 不锈钢式摇杆1个  3.万向脚轮4个4：铝合金护栏一对 5.床垫一张  6：双层床架，底梁整个空间全杂货框

- 床头床尾板：采用优质复合式ABS材质，中间带蓝色装饰贴纸，病床板外侧带病人信息卡插槽。

2.摇手：单摇手，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部升降。

3.摇杆：摇杆传动升降系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。

4.调节范围：背部升降：0-80°±5°，可任意调节床体承载重量妄≥280kg。

5.护栏：铝合金折叠式护栏，可收缩平放，总长≥1470mmD型扶手，支鼓型支柱，锌铝合金手柄，整体牢固，使用寿命长；单式按键快速定位保险开关、U型钢制下座，操作简单；铝合金部分采用电泳着色，强化处理、美观大方。护栏旋下时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能，整体结构合理、坚固耐用。

6.床板：采用冷轧钢板拉伸成型。

7.脚步轮：5寸豪华双面脚轮，超级聚氨酯，静音耐磨、移动平衡、带刹车装置，稳定性好。

8.床架体：采用1.5mm厚的优质冷轧钢管或优质碳钢制作，双层床架，底梁采用双冷轧钢管支撑，钢管厚度≥1.5mm，表面除锈、静电喷涂，抗老化，不生锈：

9.床体表面处理：具体经过除油、除绣、防绣，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，不脱落，不生锈。

10.床板冷轧钢板厚度1.2mm，焊接要求：无毛刺、无棱角、无断裂现象。

床垫

1、规格：厚度80mm
2、外套面料：防水透气，耐磨帆布，附拉链设置，拆洗方便。
3、床垫填充物厚80mm、40mm优质椰丝棕片、40mm海绵，
海绵密度大于或等于35kg/m3

护理桌参数

产品尺寸：升降范围700*990mm

1、 轮子：桌轮子采用1寸尼龙轮子。

2、 底座：铝压注和60X30的方管连接而成。

3、 立柱：内外柱是采用铝合金定拉而成，内有一根可控气弹簧。

4、 连接板：采用2个厚铁皮拆弯而成。

5、 板材质：采用PP料吹塑而成，板的宽度：900X450。

除颤仪参数

1. ★重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。

2. ★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

3. 支持中文操作界面。

4. 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

5. ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。

6. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

7. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

8. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

9. ★支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

10. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

11. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

13. 开机时间≤2s，符合临床使用。

14. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

15. ★除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

16. 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

17. ★支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

18. 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

19. 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

20. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

21. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

22. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

23. ★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

24. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

25. 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

26. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

27. 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

28. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

29. 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

30. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

31. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

32. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

33. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

34. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

35. 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

全自动血压计参数

显示方法：LCD显示屏

测量方法：脉搏波法

测量范围： 压力：（0～300）mmHg［(0～40) kPa］

​       脉搏：40次/分～180次/分

测量准确度：压力：±2mmHg(±0.267kPa)以内.

​        脉搏：40-180次±2%以内

存储容量：100组测量数据

测量位置：左右臂均可测量

压力监测：高精密半导体压力传感器

加压：压力泵自动加压方式

减压：线性电磁控制阀自动减压系统

超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒

肘部位置传感器: 有 (准确定位肱动脉，提高测量精度)

臂筒角度调节：臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度

适合臂周：17cm～42cm

输出端口：RS-232/USB两种数据接口方式

主机重量：约8.0kg

干扰提示：干扰情况用户提醒

抗菌设计：整机及袖套采用抗菌材料

语音设置：可开关语音，音量可调节

打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸

压力单位： mmHg和kPa两种模式互选

主机尺寸：471.5mm (长)×402mm (宽)×309mm (高)

电击保护：I类设备，B型应用部分

轮椅秤参数

材   质：碳钢（高端工艺喷塑）

最大称量：300kg

精    度：0.1kg

准确度等级：III级

工作台面尺寸：0.8*0.9M

外型尺寸：1.0*1.05M

>电源: 6V/4Ah免维护电池，充电后可连续工作48小时，交流电220V

>使用温度: 0℃~40℃

>储运温度: -25℃~55℃

>相对湿度: 85﹪RH

基本功能：

>去皮重/零点/锁定

>零位跟踪范围可设

>高分辨率显示(可提高10倍显示，可关闭高分辨率显示)

>RS-232串行通讯接口方便连接医院系统

>内置4/6V蓄电池，交直流两用

>自动关机可设置

治疗车参数

规格：625*480*930mm

1.适用于医护人员对病人急救发药护理车等；

2.主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重；

3.ABS双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，ABS台面， 台面配有三面不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃垫子、

右侧：两只分色垃圾桶带盖，方便存放垃圾，置物篮一个，锐器盒两个

左侧:置物篮一个，洗手液支架一个，付工作写字台面一个，有效延长台面的使用面积

下方配有可旋转污物桶两个

背面：无配件

4.配置：中控锁，两层抽屉设计、一小抽（抽屉面板高度7公分），一个中抽、（抽屉面板高度12公分）,每层内置3*3分隔片，有隔板自由分格药盒大小空间使用；抽屉为ABS材料，抽屉拉手为ABS款式，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，

5.豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向

抢救车参数

车体尺寸：850*520*950mm（护栏60mm）

1.适用于医护人员对病人急救护理换药等

2.主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重(铝合金立柱)

3.优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，304不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃，

4.正面：中控锁，抽屉采用三折静音轨道，设计五层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是7公分）.二中抽.（抽屉面高度是12公分，）一大抽（抽屉面高度是24公分）.每层抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，每层抽屉托盘ABS材质可取出方便清洗，ABS抽屉拉手为燕尾款式，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，标签式面积根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上有ABS除颤仪平台一个，可360°旋转方向，隐藏式伸缩304不锈钢输液架 一根，四挂钩款，台面配：ABS除颤仪平台一个

5.背面：氧气瓶支架一个，心肺复苏按压版一个，电源插座一个

6.左侧：副工作写字台，文件盒一个，置物盒一个

7.右侧：置物篮一个，分色垃圾桶两个

8.豪华5寸万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，推行灵活，耐磨，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。

小推车技术参数

车体尺寸：530*360*990mm

产品材质：工程塑胶

承重：200公斤

轮子尺寸：直径6.1cm厚2cm

轮子材质：耐磨橡胶轮

平板推车技术参数

椎车尺寸：长900mm*600mm*920mm

产品材质：304不锈钢

轮子尺寸：直径7.6.cm厚2.4cm

双层带围栏推车参数

椎车尺寸：长1000mm*600mm*900mm

围栏高度：200mm

产品材质：304不锈钢

轮子尺寸：直径7.6.cm厚2.4cm

转运平车参数

本产品由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车；

●产品配备床垫、盐水架。

●1.床面靠背部分可折起角度0～60°±5°；

●2.车体高低调整范围：535-835（mm）

●3.床面尺寸：1920*640（mm）

●4.床体配带氧气瓶架及锁紧开关；

●5.抢救车采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置；

- 采用进口PE材料，液压助理系统，升降采用丝杆升降系统。并采用国际先进的中控刹车系统，中间使用了导向轮装置使车体行驶稳定、可靠、轻巧。ABS气动护栏升降设计，方便病人。气动背部升降，床架下配有安放氧气瓶装置。

双通道微量注射泵技术参数

1、按国际标准设计，具有德国TUV颁发的ISO 、CE认证证书

2、具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器；

3、具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态；

4、使用“爪式可开启”机构的注射器推杆；

5、自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；

6、注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%；

7、具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱；

★8、报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档；

9、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警；

10、电气符合医院的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时；

11、泵固定夹跟泵是一体化装置，不需要任何工具进行安装；

12、泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转进行横竖固定；

13、可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式；

14、快进速度可设置，10ml:5~400ml/h, 20ml:5~600ml/h, 30ml:5~900ml/h, 50ml:5~1500ml/h；

15、注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度；

★16、注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射；

★17、延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，并10s报警提示，提高安全性；

★18、残余报警距离调整具有三种模式：“距离模式”、“时间模式”、“容量模式”

19、具有通道休眠功能，防止误操作。

20、开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者开机显示速度清零。

21、KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml规格的注射器的KVO速度范围为0.1~1ml/h；20ml、30ml和50ml的KVO速度范围0.1~5ml/h；

22、支持30种注射器品牌；

★23、紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池还可以持续3分钟报警，更安全；

24、具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。

25、可选择升级无线输注监控系统，同时监控达500多台注射泵输液泵。

26、可选择和输液泵叠加组合成4-8通道输注集成系统，通过一条电源线输出。

27、双通道一体机，可以分速输注；

★28、双色系设计，不同通道对应不同颜色；

29、采用两个显示屏幕分别显示各通道的情况

30、泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法。

31、设备进液防护等级：IPX4

32、设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型

33、针对该设备至少具备三项发明专利、三项实用新型专利。

输液泵参数

1、产品按照国际标准设计，取得德国TUV颁发的CE证书；

2、数字键盘快捷输入；

3、手提式设计,手柄上装有运行状态灯，远处可观察机器状态；

4、双屏幕设计：数码管显示主要参数速度，液晶屏显示速度、预置量、累积量、输液器品牌、输液器规格、输液模式、压力档、压力动态显示；

5、两种报警方式：液晶屏文字显示报警事项、运行指示灯红色闪烁、同时带有声音提示；

6、流线型设计，整机仅1.8kg；

7、泵内带有夜间照明传感器窗口；

8、输液模式：流速模式、点滴模式；

▲9、报警音量可调：3-9共7个等级；

10、可选择升级无线功能，通过输注监控系统监控达500台以上注射泵输液泵营养泵；

★11、带有车载电源DC12V接口并且车载电源可充电、护士呼叫接口、标准R232接口、USB接口、DC15V输出接口连接输液加温器等设备；

★12、休眠功能，长按清零键可以进入休眠状态；

▲13、键盘锁定功能；

▲14、LCD背光亮度可调，调节范围0~10；

▲15、输液中调整输液速度功能：在不暂停输液的情况下，可以通过数字键调整输液速度，

16、速率：1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h)；

17、冲洗速率200-1000ml/h速率可调；

18、KVO速率1-5ml/h速率可调节；

19、阻塞报警阀值10档可调：高900±200mmHg、中500±100mmHg、低100±50mmHg，中间8档阶梯可调；

20、输液精度±5%

21、报警提示：超时、输液器未校准提示、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、输液完毕、KVO完毕、点滴传感器异常、网电中断、电池欠压、电池电量耗尽、速度超限、系统出错；

22、电源电压AC:100-240V,50/60Hz，内置电池12V、2300mAh充满电后可供泵以25ml/h速率下运行8小时以上；

23、输液速率设定：滴/min、ml/h、时间/容量三种；

24、泵内预设6种品牌12种规格和3种自定义品牌6种规格（20滴/min、60滴/min各两种规格）以上输液器参数；

25、点滴传感器可插拔；

26、按键音可开启或关闭；

27、输液指示灯可开启或关闭；

28、止液夹具有自锁功能，方便安装输液器；

29、直接在液晶屏上可查询1500条历史输液信息，显示输液日期、开始时间、停止时间、速度、预置量、累计量、报警状态相关输液过程；

30、具有输液器标定功能，适配所有品牌输液器；

★31、取得脉动补偿方法和系统的专利证明。

等离子体空气消毒器技术参数

1. 类型：壁挂式

2. 适用环境：动态环境及静态环境

3. 适用房间体积：≤120m³

4. 工作电源：220V±22V  50HZ±1HZ

5. 额定功率：≤90W

6. 等离子体电压：8000V

7. 外形尺寸（cm）：87×36×17

8. 包装重量：16kg

9. 操作方式：人机同在、循环消毒、程序控制。

10. 消毒方法：等离子体消毒

11. 循环消毒风量：＞1200m3/h

12. 消毒器工作的噪声≤55db(A)

13. 等离子电场电子密度5.34×1017～2.62×1018 m-3，负离子量≥3×107个/m³。

14. 空气消毒效果：对白色葡萄球菌（8032株）的杀灭率≥99.90%，对自然菌的消亡率≥90%。

15. 消毒时空气中的臭氧量≤0.1mg/m³。

16. 等离子发生器寿命≥30000小时。

17. 遥控器为磁吸遥控器，功能：开/关机、时间调节、风速调节、自动消毒、负离子、等离子消毒、定时进行控制，其无线遥控距离不小于5M。

18. 手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作。

19. 临时消毒可选 1 、2 、3 、4个小时， 随意选择。设置消毒时间，设备完成消毒后自动关机。

20. 有程控定时9个时段功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间。

21. 模块化设计，方便用户维护保养。

22. 工作时间自动累计功能。

23. 报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、消毒3000小时，设备自动提醒过滤器清洗维护提示。

24. LED液晶显示屏，多种图标显示功能一目了然。

25. 温湿度实时监控功能

26. 本机采用三挡风速：低、中、高。

27. 外壳采用冷轧板喷塑而成，结构强度高，阻燃性好，安全性高。

28. 初效过滤网、除甲醛过滤网，能更有效的去除甲醛、氨气、苯类、TVOC、硫化氢等多种有害气体。

29. 本机采用石墨烯电极聚合体、微静电等离子技术，确保等离子发生装置在8000V高压下放电不打火，不产生臭氧，安全、高效、环保。

护理车参数

规格：610*405*930mm

1、整体采用厚度1.0mm优质冷轧钢板制作，ABS台面，台面易清洗，耐腐蚀；

2、双立柱结构车身，立柱采用φ32*1.2mm优质圆管，移动安全，结构稳固；

3、台面安装Φ12mm不锈钢三面围栏，精致美观，牢固可靠；

4、双抽屉，抽屉把手采用全塑扣手，抽屉内置防滑垫；

5、立柱右侧配有2个方形双色垃圾桶，可分类置放垃圾；右上侧置放有一个白色分类侧挂盒；左侧下方置放一个304不锈钢置放筐，不生锈，不掉色；

6、立柱底部有三侧不锈钢围栏，防止物品掉落；

7、车体有防撞角，更安全保护车体，精致美观;

8、底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大，选用优质品牌脚轮;

垃圾桶转运车

产品尺寸：前500mm*550mm*900mm后280mm*190mm*140mm

产品材质：铁质

垃圾桶尺寸：前470mm*530mm*760mm后260mm*180mm*160mm

产品材质：塑料