全自动凝血分析仪等报价单
	设备名称
	品牌型号
	数量
	单价
	金额

	全自动凝血分析仪
	
	1台
	
	

	血栓弹力图仪
	
	1台
	
	

	自动蛋白印迹仪
	
	1台
	
	

	生殖道分泌物检测仪
	
	1台
	
	

	合计
	
	
	
	


全自动凝血分析仪技术参数
1、全自动凝血分析系统，急诊样本优先检测 

2、测试方法：具备免疫比浊法、发色底物法、光学凝固法等三种方法
3、检测波长：凝固法660nm，发色底物法和免疫比浊法405nm、575nm、660nm、800nm
4、根据样本情况可选择性切换的双光学通道
5、PT测速：≥300测试/小时
6、外接电脑：可伸缩悬臂式触屏控制一体机电脑
7、进样方式：全自动推架进样，可持续添加样本
8、样本位：≥60个
9、≥40个冷藏试剂位，3个常温样本位

10、24小时试剂冷藏功能


11、加样针系统：一根独立的样本针，两根试剂针
12、加样针功能：具备液面探测、随量跟踪、立体防撞等功能

13、反应杯加载：自动排列，一次进杯1200个以上
14、孵育方式：固体直热
15、检测位：≥20个高通量检测位
16、通讯功能：支持LIS双向通讯.

血栓弹力图仪技术参数及要求
1、 标本要求：枸橼酸钠全血、肝素抗凝全血，每次检测全血用量小于0.5ml。
2、 测定时长：20-25min。
3、 检测原理：电磁法。
4、 软件功能：配套软件系统能与医院Lis系统对接，具备数据及图形能自动导出功能
5、 输出参数：20个以上的国际标准参数，包括α角度，R值，K值，SP，MA值，TMA，G，E，TPI，EPL，A，CI，PMA，LTE，LY30，A30，A60，CL30，CL60，LY60，CLT等。
6、 检测通道：单个设备不低于2个，可根据需要拓展至4-8个。
7、 生产厂家具备CE等相关体系及产品认。
8、 能进行全血凝血过程动态监测（普通杯检测）、判断各类肝素的药效（肝素酶杯检测）、检测人全血功能性纤维蛋白原含量（功能性纤维蛋白原检测）。
9、 能评估AA，ADP途径抗血小板药效（血小板图检测）。
10、 R/min、MA/mm的偏倚应在15%范围内，Angle/度的偏倚在10%范围内。
自动蛋白印迹仪技术参数
1、试验条容量：1-36条。
2、样本检测位置：可随意调节，操作简便。
3、全中文界面，机内可编制38 + 2 （预编程序）项目程序。
4、试剂存放位置：有独立、封闭的试剂存放位置，生物安全性好。
5、液体分配系统配液泵数：标准6通道。
6、新型高低双液位斜口负压吸液咀，保证仪器无交叉无污染。
7、校正定位功能：具有加/吸液臂运动件校正定位功能。
8、配液泵定量校正功能：具有机内软件对配液泵定量校正功能。蠕动泵在计 算机控制下可自动校正加液误差，配液泵定量校正功能。
9、配液泵分配量范围：增量：0000 ul - 3000 ul /1 ul o
10、孵育时间/增量：0 h - 24 h / 1 min可循环。
11、自动清洗功能：可按需对各通道运行自动清洗程序进行清洗。
12、配液泵试剂分配量的准确度：±3.0%,（当各通道试剂分配量为2000卩1 时）。
13、废液瓶容量：2000mlXI （无渗漏密闭负压废液瓶具有废液报警功能）。
14、配液泵试剂分配量的准确度：±3.0%。
15、配液泵试剂分配量的精密度：CV<5.0%,。
16、摇床温控：室温、恒温温度为37°C、30°C> 25°C
17、温控准确度±1.5°C
18、温控波动度（精密度）<0.2°C
19、全封闭管路系统.
阴道分泌物检测仪技术参数
1、 测试速度：大于30T/小时。
2、 智能检测：全流程全自动化智能化检测，无需人工干预
3、 形态学检测方法学：显微镜检法，动态聚焦扫描层数：≥3层，自动识别上皮细胞、白细胞、杆菌等有形成分，检测仪自动分析判读样本中成分与肉眼判读结果的符合率：≥90%
4、样本稀释：自动检测样本浊度，高浓度样本自动稀释
4、 视频细胞检测：高倍镜下拍摄视频，并在视频中对滴虫等动态细胞进行检测，视频时长：≥3s
5、 检测项目：一机多用，可选择多种检测模式：形态学/形态学+干化学检测
6、 干化学检测：检测分泌物的SNA、NAG、PIP、LE、H2O2浓度及pH
7、 镜检图片：高倍视野（物镜40倍）下拍摄10个视野，用户可自定义视野个数
    8、在分类界面，可通过点击不同细胞分类，查看相应细胞分类的具体数量及分割图像.

